油品标准密度的测定

  - 密度的定义

密度：是指在一定温度下，单位体积内所含油品的质量。符号ρ，单位kg/m3或g/cm3。

视密度：油品的密度与温度有关，通常用ρt 表示温度t时油品的密度。

标准密度：20℃时时，石油及液体石油产品的密度为标准密度，以kg／m3或g／cm3表示。

  - 测定油品密度的意义

1.判断油品品种是否与来油油单相符，避免卸错油品92#、95#车用汽油标准密度0.720-0.775 g／cm3之间，0#车用柴油密度在0.810-0.845 g／cm3之间。

2.油品标准密度比对，判断到站油品与出库油品的一致性，如果油品运输过程中存在偷换油品，可通过检测到站油品标密与油品出库油单标注密度进行比较、识别。其判断标准是：

入站油品标准密度与出库油品标准密度差值小于0.002g/cm3，卸油；

入站油品标准密度与出库油品标准密度差值大于0.002g/cm3，应查找原因后再做是否卸油决定。

  - 仪器选择

1.密度计的技术要求

密度计选择的标准是尽量选用最小刻度间隔小的密度计。如图1的SY-02，最小刻度间隔小说明精度高，检测的数据就更准确。 密度计应经校定合格才可使用。

2.温度计的技术要求

温度计的选择是在保证精度的同时，根据油站所处的环境去选择，例如环境温度在-10℃选择范围在-20~102℃的温度计。密度计为全浸温度计，应经校定合格才可使用。

3.密度计量筒

量筒内径应至少比密度计外径大25mm，其高度应是使合适的密度计漂浮在试样中时，密度计底部与量筒底部间距至少有25mm。一般选择容积1L的量筒。

  - 油品密度的测定

1.将试样转移到清洁的密度计量筒中，转移时避免试样飞溅和气泡生成，同时减少试样中轻组分的挥发。

2.温度计数据的读取

| （1）温度计放入液体中部，使玻璃泡完全浸入油品中，不要碰到容器底或容器壁。 | - 用温度计做垂直旋转运动，搅拌油品，使整个量筒中试样的密度和温 - 度达到均匀。 | （3）待温度计示数相对稳定后方可读数，读数时玻璃泡要继续留在被测油品中，视线与温度计中的液柱上表面相平，垂直于刻度线，估读到0.1度。 |
| --- | --- | --- |

3.温度计读数时注意事项

4.密度计数据的读取

| （1）把合适量程的密度计放入油品中，达到平衡位置附近时放开，让密度计自由漂浮。 | （2）再将密度计按到平衡点以下1~2mm，并让它回到平衡位置，观察弯月面形状，如果弯月面形状改变，应清洗密度计干管，重复此项操作，直到弯月面形状保持不变。 | （3）读数前，要有充分时间让密度计在离开量筒壁的地方静止，并除。 | （4）读数时，先使眼睛稍低于液面，看到一个不正的的椭圆，再慢慢升到表面，变成一条与密度计刻度相切的直线，先读小数，后读大数。 |
| --- | --- | --- | --- |

5.记录密度计读数后，立即小心地取出密度计，并用温度计搅拌试样，并测定温度值，记录温度接近到0.1℃，如记录温度与开始试验温度相差大于±0.5℃，应重新读取密度计和温度计读数，直到温度变化稳定在±0.5℃以内。

6.油站现场一般为室外测量，环境温度变化较大，可以将温度计与密度计同时放入量筒中进行测量，当温度趋于稳定后读取温度并同步读取密度计读数，读数结束在进行温度的二次确认，两次温度读数差值，不得超过±0.5℃。温度计读数以二次确认温度为准。

  - 标准密度查表/计算

- 查表求得

a.该样品视密度为832.4kg/m³，视温度为11.9℃，现查表GB/T 1885《石油计量表》

（1）视温度11.9℃不位于温度点上，用较近似的温度值12.00℃查表；

（2）视密度值832.4kg/m³介于视密度栏中831.0kg/m³和833.0kg/m³相邻视密度值之间；

（3）对应标准密度介于825.4kg/m³-827.4kg/m³之间；

（4）采用内插法确定标准密度为826.8kg/m³。

- 根据计算机标准密度程序，输入测量温度及油品当前温度下视密度，自动计算标准密度。

  - 注意事项

1.密度计读数时，先使眼睛稍低于液面，看到一个不正的的椭圆，再慢慢升到表面，变成一条与密度计刻度相切的直线。先读小数后读大数，估读至0.0001g/cm3

2.测定时，应进行平行两次测定，取平均值报告结果。如两次测定的密度差值大于0.0005g/cm3，应重新测定。